Пробирки для забора РНК VACUETTE Tempus Blood RNA Tube

Только для исследований. Не использовать для диагностики

Назначение: пробирки предназанчены для сбора образцов цельной венозной крови, что бы стабилизировать  РНК перед очисткой для профиля экспрессии генов.

Описание продукта: Продукт представляет собой  закрытые вакуумные пластиковые пробирки для сбора , обработки и транспортировки образцов цельной венозной крови. Пробирки, концентрация консерванта крови, объем примисей в жидкости, и их предел допустимой погрешности так же как и сооотношение крови и примесей, соответствуют требованиям и рекомендациями международного стандарта ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection”  «одноразовые контейнеры для сбора образцов венозной крови». В пробиирке содержится жидкий реагент стабилизации РНК, который дает четко определенное соотношение стабилизационного реагента и цельной крови, в том случае когда пробирки заполнены кореектно до необходимого объема.  Это дает стабиоизацию РНК и транскрипционного профиля на месте, внутри образца крови.

- В результате получается удобная, безопасная, закрытая одноразовая пробирка.

- После сбора крови следует сильно перемешать пробирку в течении как минимум 10 секунд (в том числе переворачивать )

- Не цинтрифугировать пробирки, поскольку это может уменьшить размер выработки РНК, изолированно во время процесса очистки.

- При краткосточном харнении и транспортировке, заполненные пробирки следует рассортировать и хранить или перевозить при температуре либо от 4˚ С до 8˚С, либо при -20˚ С.

- При хранении образцов при температуре ниже -20˚ С, мы настоятельно рекомендуем использовать полипропиленовые низкотемпературные пробирки (ёмкости) с закручивающимися крышками.

- Транскрипционные профили остаются стабильними в течении пяти дней при окружающей температуре  от 18˚С до 25˚С.

- Транскрипционные профили остаются стабильными как минимум 7 дней при окружающй температуре 4˚С до 8˚С.

- В течении часа после сбора крови пробирки не должны подвергаться воздействию температур выше 37˚ С. Это вызывает значительное снижение выработки РНК и ухудшает его целостность.

Цветовые обозначения:

| Описание | Цвет безопасной крышки | Цвет внутреннего кольца крышки |
| --- | --- | --- |
| АВ-стабилизационный реагент | Синий | Чёрный |

Меры предосторожности:

НЕ использовать пробирки, если там находится инородное тело!

Внимание:

1. Обращаться со всеми биологическими образцами и колющими режущими инструментами для сбора крови (ланцеты, иглы, люеровский адаптер и  комплект для сбора крови), в соответсвии с установками и порядком в вашей лаборатории.

2. Получить соответсвующую медицинскую помошь в случае воздействия какого бы то ни было биологического образца, поскльку они могут передавать ВИЧ (СПИД), вирусный гепатит, или другие инфекционные заболевания.

3. Выбрасывать все колющие режущие инструменты для сбора крови в специальные контейнеры, пригодные для утилизации биологически опасных веществ.

4. При перемешении образца в пробирку не рекомендуется использовать шприц. Дополнительные острые предметы повышают потенциальный риск ранения. Кроме того, при нажатии на шприц может создаться  дополнительное давление, из-за чего может вылететь поршень и разбрызаготься кровь.  Использование шприца так же может вызвать неполное заполнение, или напротив, черезмерное заполение пробирки, что приведет к некорректному соотношению крови и примисей, и соответсвенно, к потенциально некорректным результатам.

5.  Если кровь была собрана с помощью интравенозного (внутривенозного) катетера  (IV), то перед тем, как заполнять пробирки кровью, убедитесь, что катетор полностью очищен от раствора (IV). Это чрезвычайно важно для того, что бы избежать получения неверных данных вследствии загрязнения образцов растровом (IV).

6. Все жидкие консерванты и антикоагулянты должны быть прозрачными и бесцветными. Не используйте их, если они изменили цвет или содержат осадок.

7. НЕ используйте пробирки по истечении срока годности.

8. Пользуясь данным продуктом, внимательно соблюдайте технику безопасности. Прочтите данные по безопасной эксплуатации (MSDS) следуйте инструкции по применению.

Хранение:

Хранить пробирки при температуре от 4˚до 25˚С (от 40˚до 77˚ F) перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Не подвергайте пробирки воздействию прямых солнечных лучей. Увеличение максимально рекомендованной температуры хранения, может привети к ухудшению качества пробирок (например к потере герметичности, высыханию жидкого реагента, к окрашиванию и т.д. ). Для хранения образцов при температуре ниже – 20˚ С, мы настоятельно рекомендуем использовать полипропиленовые низкотемпературные пробирки (ёмкости) с закручивающимися крышками.

Предотсращение обратного тока:

Большинство вакуумных пробирок для сбора крови содержат химические примеси. Следовательно, очень важно предоствратить возможность обратного тока из пробирки, поскольку возможна неблагоприятной реакции патиента. Что бы предотвратить обратный ток из пробирки в руку пациента, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности:

1. Расположите руку пациента пониже.

2. Расположите пробирку с крышкой как можно выше.

3. Расслабьте жгут как только кровь начала поступать в пробирку.

4. Убедитесь, что содержимое пробирки не касается крышки или конца иглы во время прокалывания вены.

Техника прокалывания вены, сбора образцов и обращения с образцами:

При заборе крови у пациента и помещении ее в пробирки, следуйте нормам и правилам, установлеммным в вашей лрборатории. Ознакомьтесь с соответствующими требовании по технике безопасного забора крови. Для более детальной инструкции по технике прокалывания вены и забора крови, обратитесь к документации вашего набора для сбора крови. Мы рекомендуем вам использовать набор для безопасного забора крови  Greiner VACUETTE Safety Blood Collection Set. При использоваии данного оборудования, пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией на сайте Greiner Bio-One Web site (Http://www/gbo.com/preanalytics  Instuctions for Use IFU`s Venous Blood Collection )

Безопасные крышки VACUETTE

Наши пробирки снабжены уникальными безопасными крышками, предотсращающим разбрызгивание крови.

Пробирка 16 мм.:  Безопасные крышки VACUETTE Safety Grip Cap – что бы открыть пробирку просто потяните крышку.

Утилизация:

1. Следовать общим гигиеническим нормам по утилизации инфицированных отходов.

2. Одноразовые перчатки предотсращают возможность заражения.

3. Загрязненные или наполненные пробирки следует выбрасывать с специальные контейнеры для утилизации биологически опасных отходов, которые потом отправляются в автоклав и затем сжигаются.

Обозначения:

| Exp: | Годен до: показывает срок годности пробирки. Можно использовать пробирки до самого конца срока указанного срока. |
| --- | --- |
| P/N: | Номер продукта: Можно расположить пробирки по порядку, используя этот номер. |
| L/N: | Код партии: номер серии. |

Источник:

ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection”  одноразовые контейнеры для сбора образцов венозной крови.

Используйте защиту для глаз, специальнуюодежду и защитные перчатки!

Краткй обзор процедуры:

| Забор крови: | Наберите кровь в пробирку Сильно потрясите пробирку в течении 10 секунд (Затем используйте немедленно, или храните при комнатной температуре до 5 дней, при темпетаруте 4˚С до 7 дней или при температуре -20˚С бессрочно) |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура стабилизации крови: | Переместите стабилизированную кровь в пробирку 50 мл. Затем разбавьте 15 PBS Сильно потрясти как показано на рисунке как минимум 30 секунд, убедиться, что лизат поднялся к верху пробирки Центрифугировать при температуре 4˚С 3000 оборотов 30 минут, затем аккуратно вылить надосадочную жидкость Ресуспендировать сгусток РНК |  |
| Очищение: | Поместить ресуспендированную РНК в фильтр для очистки, затем очистить и элюировать РНК используя микроцентрифугу Хранить РНК в элюирующем растворе для нуклеиновой кислоты (температура -20˚С или -80˚С для длительного хранения ) |  |

Набор содеждит:

PBS Буфер × 1

Ресуспендирующий раствор

Отмывающий раствор 1

Отмывающий раствор 2

Элюирующий раствор

Микроцентрифужная колонка (50 штук)

Диаграмма содержаит общие сведения о процедуре использования пробирок для выделения РНК.

Забор и хранение крови в пробирках для выделения РНК:

Забор крови:

1. Набрать 3 мл. крови непосресдтвенно в пробирку, следуя принятым в вашей лаборатории стандартам забора крови из вены пациента в пробирку, содержащую жидкий реагент. Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед забором крови.

Внимание: если вы используете набор  Greiner Vacuette Safety Blood Collecion Set, для дополнительной информации обращайтесь к сайту www. vacuette.com

Внимание:

Наберайте кровь до черной отметке на пробирке, которая показывает, что набрано примерно 3 мл. крови.

2. Сразу после того, как кровь набрана в пробирку, немедленно стабилизируйте кровь. Для этого сильно потрясите и повращайте пробирку в течении 10 секунд, что бы убедиться, что стабилизирующий реагент перемешался с кровью.

Важно!

Если реагент не полностью перемешается с кровью, это приведет к неполной стабильности профиля генетической экспрессии и формированию сгустков,  что в результате может засорить фильтр очистки.

Процедура стабилизации крови:

ВАЖНО!  Держать образцы на льду как можно дольше. Иначе колличество РНК значительно уменьшится.

1. Если образец заморожен, слеует разморозить его в пробирке при комнатной температуре  (от 18˚С до 25˚С)

2. Снимите крышку с пробирки, затем перелейте содержимое в чистую пробирку 50 мл.

3. Пипеткой накапайте 3 мл. PBS Буфера 1Х (Ca2+/Mg2+-free) в пробирку, доведите общее количество до 12 мл.

ВАЖНО!  Если образец крови изначально занимал объём менее 3 мл., восполните эту разницу раствором  PBS Буфера 1Х , доведя общий объём до 12 мл.

4. Закройте пробирку и вращайте и трясите её как показано на рисунке с максимально возможной скоростью в течении 30 секунд, что бы убедиться, что содержимое перемешалось должным образом.

ВАЖНО! Вращайте и трясите пробирку с разбавленным образцом как минимум 30 секунд, перемешивание менее 30 секунд может вызвать засорение оборудоания.

Примечание: вспенивание образцов после встрехивания это нормально.

5. Центрифугировать при температуре 4˚С 3000 оборотов 30 минут.

6. Аккуратно вылейте надосадочную жидкость.

Примечание: сгусток РНК прозрачный и невидимый.

ВАЖНО! Держите пробирку очень аккуратно, что бы вы случайно не стряхнули сгусток РНК со дна пробирки.

7. Оставьте пробирку перевернутой на впитывающей бумаге на 1-2 минуты.

8. Промокнуть оставшиеся капли жидкости с края пробирки чистой впитывающей бумагой.

9. Накапать пипеткой 400 мкл. ресуспендирующего раствора в пробирку, затем легко встряхните, что бы ресуспензировать сгусток РНК.

ВАЖНО! Что бы предотвратить попадание остатков крови внутрь на дно пробирки, вставьте наконечник пипетки в пробирку и добавьте ресуспендирующий раствор на дно пробирки.

10. Перед процедурой очистки, храните ресуспендированный образец на льду.

Хранение и транспортировка образцов крови в пробирках.

Следует хранить и перевозить пробирки, содержащие стабилизированные образцы крови, следующзим образом:

| Средство хранения/перевозки | Необходимая температура (˚С) |
| --- | --- |
| Хранение или перевозка в холодильнике в течении 7 или менее дней. (Рекомендуется) | 4 |
| Хранение или перевозка на сухом льде. ВАЖНО! Избегайте прямого контакта образца с сухим льдом. | От -20 до -80 |
| Хранение или перевозка при комнатной температуре в течении 5 или менее дней. | От 18 до 25 |

Выполнение очистки:

Примечание: изолированная РНК в этой процедуре содержит очень низкое количество геномной ДНК, (меньше чем 0,05% всего количества). Если вы используете РНК для анализа низкоэкспрессирующихся генов, вы должны провести дополнительную обработку ДНКазой, для дальнейшего уменьшения количества ДНК, которые могут помешать  получению сигнала и дальнейшему анализу РНК.

1. Подписать фильтр для очистки РНК и вставить фильтр в пробирку для сбора.

2. Предварительно смочите фильтрующую мембрану, капнув из пипетки отмывающий раствор 1 для очистки РНК в фильтр для очистки.

| Отмывающий раствор 1 | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 100 мкл. |  |  |

3. Накапайте пипеткой русуспендированную РНК в фильтр для очистки, и затем

| центрифугируйте. Ресуспендированная РНК | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| ~ 400 мкл. | 30 сек. | 16,000 оборотов |

4. Уберите фильтр для очстки, удалите жидкие отходы, собравшиеся в пробирке, затем заново вставьте фильтр для очистки в пробирку.

5. Накапайте пипеткой отмывающий раствор 1 для очистки РНК в фильтр для очистки, затем центрифугируйте.

| Отмывающий раствор 1 | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 500 мкл. | 30 сек. | 16,000 оборотов |

6. Уберите фильтр для очстки, удалите жидкие отходы, собравшиеся в пробирке,

затем заново вставьте фильтр для очистки в пробирку.

7. Накапайте пипеткой отмывающий раствор 2 для очистки РНК в фильтр для очистки, затем центрифугируйте.

ВАЖНО! В случае, если необходима дополнительная обработка ДНКзой, увеличьте время центрифугирования до 1 минуты, что бы удалить весь отмывающий раствор и полностью высушить мембрану.

| Отмывающий раствор 2 | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 500 мкл. | 30 сек.* | 16,000 оборотов |

* 60 сек. если необходима обработка ДНКзой

8. Уберите фильтр для очстки, удалите жидкие отходы, собравшиеся в пробирке,

затем заново вставьте фильтр для очистки в пробирку.

9. (Дополнительно) Обработка ДНКзой

а. Накапайте пипеткой отмывающий раствор AbsoluteRNA Wash Solution (не входит в комплект) в фильтр для очистки, затем инкубировать при комнатной температуре.

| отмывающий раствор AbsoluteRNA Wash Solution | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 100 мкл. | 15 мин. |  |

b. Накапайте пипеткой отмывающий раствор 2 для очистки РНК в каждый фильтр,

инкубируйте, затем центрифугируйте.

| Отмывающий раствор 2 | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 500 мкл. | 5 мин. |  |
|  | 30 сек. | 16,000 оборотов |

с. Уберите фильтр для очстки, удалите жидкие отходы, собравшиеся в пробирке,

затем заново вставьте фильтр для очистки в пробирку.

10. Накапайте пипеткой отмывающий раствор 2 для очистки РНК в фильтр для очистки, затем центрифугируйте.

| Отмывающий раствор 2 | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| 500 мкл. | 30 сек. | 16,000 оборотов |

11. Уберите фильтр для очстки, удалите жидкие отходы, собравшиеся в пробирке,

затем заново вставьте фильтр для очистки в пробирку.

12. Центрифугируйте что бы высушить мембрану.

| Раствор | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
|  | 30 сек. | 16,000 оборотов |

13. Переместите фильтр для тчистки в новую, помеченную пробирку что бы собрать

элюат.

| 14. Накапайте пипеткой элюирующий раствор в фильтр для очистки, закройте крышку, инкубируйте всю пробирку, затем центрифугируйте. Элюирующий раствор | Время | Центрифуга | Инкубирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 мкл. | 5 мин. |  | 70˚С |
|  | 30 сек. | 16,000 оборотов |  |

15. Накапать пипеткой собранную элюированную РНК обратно в фильтр для очистки, затем центрифугируйте.

| элюированная РНК | Время | Центрифуга |
| --- | --- | --- |
| ~100 мкл. | 30 сек. | максимум ( от 16,000 до 18,000 оборотов |

16. Вытащите фильтр для очистки, затем переметите примерно 90 мкл.

элюированной РНК в новую, помеченную пробирку.

ВАЖНО! При перемещении элюированной РНК, аккуратно переметите жидкость пипеткой, начиная с верха жидкости, что бы убедиться, что осаждённые центрифугированием частицы не задеты.

(подпись к рисунку): 90 мкл. переместить;  10 мкл. не тревожить.

17. Верните крышку на новую пробирку и храните РНК при  температуре - 20˚С для  краткосрочного хранения, или   -80˚С для долгосрочного хранения.